http://www.mfshop.ru/

Научно-производственная фирма

«МЕТА»

Алкотестер с портативным принтером

"Контроль 01-МП"

#### Руководство  по эксплуатации

М 010.000.00-06

Внимание! Нежелательно совершать звонки с мобильных телефонов вблизи прибора во избежание сбоя в его работе.

Внимание! Для исключения разряда встроенного аккумулятора распечатку протокола измерений необходимо проводить при подключенном приборном блоке к внешней сети с помощью блока питания или с помощью кабеля питания (адаптер прикуривателя) к бортовой сети автомобиля.

Внимание! Запрещается оставлять прибор подключенным к бортовой сети автомобиля без присмотра

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА		5

  - Описание и работа прибора	5

    - Назначение 		5

    - Технические характеристики		6

    - Состав  прибора	8

    - Устройство и работа	9

    - Маркировка и пломбирование	14

    - Упаковка	14

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	15

  - Эксплуатационные ограничения	15

  - Подготовка прибора к использованию	15

  - Использование прибора	16

  - Зарядка аккумуляторной батареи	30

  - Поверка прибора	31

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	32

3.1 Техническое обслуживание прибора	32

3.2 Текущий ремонт	33

4 ХРАНЕНИЕ	34

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	34

Приложение А. Подготовка принтера к работе	35

Приложение Б. Методика поверки	37

Приложение В. Алкоголь в организме	43

Приложение Г. Методические указания по дезинфекции

мундштуков.	44

Приложение Д. Программное обеспечение "Контроль 01-МП"

Руководство пользователя.	45

Настоящее руководство по эксплуатации  предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуатации, обслуживания и транспортирования анализатора  концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "Контроль 01-МП", который является инфракрасным анализатором концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "Контроль 01-МП" (далее по тексту – прибор).

Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под № 22934, Сертификат RU.C.31.000.А от 18.01 2006 г.

Внесен в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники, Регистрационное удостоверение          № ФС 022а2004/0508-04 от 01.09.2004г.

Сертифицирован в системе добровольной сертификации вооружения, военной и специальной техники МВД РФ, Сертификат соответствия № МВД RU.0001.Н00401 от 30.06.2008 г.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа прибора

1.1.1 Назначение

1.1.1.1 Прибор предназначен для количественного определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе и применяется  для освидетельствования на состояние опьянения водителей транспортных средств при линейном контроле органами ГИБДД и транспортной милиции, а также  при проведении предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных предприятий, и в других необходимых случаях.

Прибор может быть использован должностными лицами Госавтоинспекции, Военной автоинспекции, а также работниками медицинских организаций при выполнении ими служебных обязанностей.

Прибор обладает избирательностью в отношении неизмеряемых компонентов выдыхаемого воздуха в пределах пяти ПДК: ацетона, бензина, диэтилового эфира,  уксусной   кислоты   и дихлорэтана.

Для распечатки протокола результатов измерений производиться на входящим в комплект поставки печатающем устройстве (принтере).

Предусмотрены следующие варианты исполнения прибора:        М 010.000.00-06, М 010.000.00-07, отличающиеся упаковкой. Модификация М 010.000.00-06 упакована в футляр (укладочная сумка), модификация М 010.000.00-07 – в футляре типа «кейс».

В течение всего срока эксплуатации прибор не требует технического обслуживания, калибровки и регулировки измерительного датчика и подлежит поверке в органах гостехрегулирования с интервалом 12 месяцев.

1.1.1.2 Условия эксплуатации прибора:

- температура окружающего воздуха, °C                              0 ÷ +40

- относительная влажность окружающей

среды  при 25°С,%                                                                               до 98

- атмосферное давление от 66,6 кПа до 106,6 кПа

(от 500  мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.1.1.3 По  устойчивости   к  воздействиям  температуры   и влажности  окружающего  воздуха  прибор соответствует требованиям климатического исполнения УЗ по ГОСТ Р 50444-92.

1.1.1.4 По устойчивости  к механическим воздействиям  прибор относится к группе 1 по ГОСТ Р 50444-92.

1.1.1.5 По требованиям электробезопасности прибор  относится к классу защиты 2 тип В по ГОСТ 12.2.025.

1.1.1.6 По возможным последствиям отказов прибор относится к классу В по РД 50-707.

1.1.2 Технические характеристики

Диапазон измерений  концентрации паров этанола

в выдыхаемом воздухе, мг/л                                       от 0 до 1,500

(что соответствует  концентрации в крови,  промилле   от 0 до 3)

Диапазон показаний:

- мг/л                                                                               от 0 до 5,000

- промилле                                                                          от 0 до 10

Пределы допускаемой основной погрешности прибора:

– абсолютной, мг/л, в диапазоне от 0 до 0,200 мг/л             (0,020

– относительной, %, в диапазоне от 0,200 до 1,500 мг/л          (10

Пределы   допускаемой  дополнительной   погрешности

прибора,  вызванной  изменением  температуры

окружающей среды на каждые 10°С относительно

нормального значения (20°С):

– абсолютной, мг/л, в диапазоне от 0 до 0,200 мг/л              (0,010

– относительной, %, в диапазоне от 0,200 до 1,500 мг/л             (5

Продолжительность подготовки  прибора к измерению

с момента включения питания при нормальных

климатических  условиях, мин, не более                                   3,5

Продолжительность подготовки прибора к

последующему анализу, с, не более                                           15

Время экспресс-анализа, с                                                             3

Время готовности к последующему экспресс-анализу, с            5

Электропитание:

– от встроенной аккумуляторной батареи

– от бортовой сети автомобиля, В                                         12,6±2

– от сетевого блока питания и зарядки М 010.056.00

Потребляемая мощность, Вт, не более                                         6

Габаритные размеры измерительного блока,

мм, не более                                                                               220х80х50

Масса измерительного блока, кг, не более                               0,4

Режим работы – непрерывный

Функциональные возможности:

- автоматическая калибровка перед каждым измерением;

- контроль длительности выдоха;

- контроль и регистрация прерывания выдоха и неполного выдоха с отображением нарушений на дисплее;

- экспресс-анализ и индикация наличия алкоголя по короткому выдоху;

- измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с представлением результата на жидкокристаллическом индикаторе;

- сохранение до  4000 результатов измерений с привязкой по дате и времени в фискальной памяти;

- распечатка протокола результатов измерений на входящем в комплект поставки печатающем устройстве.

- распечатка протокола результатов измерений на входящем в комплект поставки печатающем устройстве.

1.1.3 Состав прибора

1.1.3.1 Состав прибора и комплект поставки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М 010.000.00-06 | М 010.000.00-07 |  |
| Блок измерительный | М 010.100.00-04 | 1 | 1 |  |
| Футляр типа «кейс» | М 010.960.00 | - | 1 |  |
| Футляр (укладочная сумка) | М 010.912.00 | 1 | – |  |
| Блок питания и зарядки от сети 220В | М 010.056.00 | 1 | 1 |  |
| Кабель питания и зарядки (адаптер бортовой сети) | М 010.054.00 | 1 | 1 |  |
| Кабель связи | М 010.053.00 | 1 | 1 |  |
| Кабель связи с ПЭВМ | М 010.049.00-02 | 1 | 1 |  |
| Диск с программным обеспечением |  | 1 | 1 |  |
| Мундштуки в упаковке | М 022.041.00 | 4 | 4 | упаковки |
| Воронка для бесконтактного экспресс-анализа | М 010.000.15 | 1 | 1 |  |
| Печатающее устройство (принтер) | М 010.071.00-05 | 1 | 1 |  |
| Рулон бумажной ленты печатающего устройства |  | 1 | 1 | 57х30х12 10 м |

Продолжение таблицы 1

| Фильтр | М 002.071.00-02 | 1 | 1 | По заказу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Упаковочная коробка |  | 1 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 010.000.00-06 РЭ | 1 | 1 |  |
| Паспорт | М 010.000.00-06 ПС | 1 | 1 |  |
| Методика поверки | ЭЛС 002.00.00.00.00 МП | 1 | 1 |  |

Примечание – По желанию потребителя поставляются дополнительно:

- термолента  для печатающего устройства;

- мундштуки;

- генератор спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА ТУ 4381-015-21298618-2003.

1.1.4 Устройство и работа

1.1.4.1 Принцип действия прибора основан на регистрации измерения степени поглощения ИК-излучения парами этанола на основе спектрофотометрического метода в определенной полосе спектра, выделенной интерференционным фильтром и преобразования уровня поглощения паров этанола в электрический сигнал. Измерение концентрации паров этанола производится автоматически в процессе выдоха человека.

Результаты измерения и сопровождающие сообщения  индицируются на жидкокристаллическом индикаторе. Отбор пробы выдыхаемого воздуха производится через сменный  одноразовый  мундштук, а при экспресс-анализе отбор выдыхаемого воздуха производится через воронку из комплекта поставки.  Для исключения  конденсации паров

этанола и воды на стенках газоаналитического тракта предусмотрено его термостатирование при температуре (40(2)(С. Окончательный результат обследования пациента, а также сопроводительная информация, включающая дату и текущее время измерения, может быть распечатана  на бумажном носителе печатающим устройством в форме протокола.

1.1.4.2 Функциональная схема оптического блока анализатора

Спектральная характеристика прибора формируется интерференционным фильтром 3,4 мкм с шириной пропускания (0,06±0,01) мкм. Измерительная кювета  снабжена оптическими входами, выполненными из пластин лейкосапфира.  Источником излучения служит инфракрасная лампа. Вентиляция  кюветы очищенным  воздухом и доставка пробы окружающего   воздуха выполняется побудителем расхода мембранного типа.  Датчик давления, размещенный в газовом тракте, позволяет  контролировать достаточность и непрерывность выдоха пациента.

1.1.4.3 Функциональная схема измерительного преобразователя

Блок  измерительного  преобразователя выполнен на базе микропроцессора.

Процессор производит математическую и логическую обработку    цифровых кодов аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Процессор работает  по программе, записанной в постоянное запоминающее устройство.

1.1.4.4 Для  управления  составными  частями прибора процессор вырабатывает управляющие  сигналы, принимает сигналы состояния прибора.

Выходные сообщения  о работе прибора  и измерениях формируются на  жидкокристаллическом индикаторе.

Управление прибором осуществляется кнопками СТАРТ, РЕЖИМ и ПЕЧАТЬ. В качестве принтера применено термопечатающее устройство.

Приборные часы  запитаны от резервного, подзаряжаемого источника питания,  что обеспечивает режим постоянного отслеживания реального времени и  используется при выводе сообщений на печать.

1.1.4.5 Конструкция прибора

Конструктивно прибор выполнен в виде измерительного блока (рис 1), принтера, зарядного устройства и кабеля связи. На передней панели измерительного блока расположены двухстрочный жидкокристаллический индикатор, кнопки управления СТАРТ, РЕЖИМ, ПЕЧАТЬ и выключатель питания ВКЛ.

Слева сбоку находится гнездо для установки мундштука, к которому подсоединяется сменный мундштук.

Питание прибора может осуществляться от аккумуляторной батареи номинальным напряжением 3,7 В или от бортовой сети автомобиля (12,6±2) В через автомобильный адаптер питания и зарядки собственного аккумулятора.  Разъем питания находится справа на боковой панели прибора.  Разъем для подключения принтера находится на нижней панели прибора.

1–Гнездо для установки мундштука; 2–Индикатор; 3 – Индикатор зарядки; 4–Кнопка СТАРТ; 5–Кнопка РЕЖИМ; 6–Кнопка ПЕЧАТЬ;

7–Выключатель питания ВКЛ;8 – Разъем для подключения блока питания или адаптера прикуривателя; 9–Разъем для подключения кабеля связи к принтеру;

Рисунок 1 – Внешний вид измерительного блока

1–Блок измерительный; 2–Футляр (тканевая сумка); 3–Карман для укладки термобумаги и мундштуков; 4–Принтер; 5–Карман для укладки зарядного устройства, воронки для бесконтактного экспресс-анализа,  адаптера прикуривателя и кабеля связи

Рисунок 2 – Внешний вид прибора М 010.000.00-06 в футляре

1 –  Кабель связи; 2 – Кабель питания (адаптер прикуривателя); 3 – Измерительный блок; 4-Принтер; 5 – дополнительный рулон для принтера;6 – Мундштуки; 7 – Блок питания

Рисунок 2а – Внешний вид прибора М 010.000.00-07 в кейсе

Примечание – Предусмотрена поставка прибора модификации

М 010.000.00-07 в кейсе с принтером другой модификации.

1.1.5 Маркировка и пломбирование

1.1.5.1 Маркировка прибора соответствует требованиям конструкторской документации М 010.000.00-06, М 010.000.00-07.

На фирменной планке прибора указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или обозначение типа изделия;

- знак утверждения типа средств измерений СИ;

- заводской порядковый номер прибора;

- год изготовления.

1.1.5.2 Пломбирование производится в местах, предусмотренных чертежами.

1.1.6 Упаковка

1.1.6.1 Упаковка прибора соответствует требованиям конструкторской документации М 010.000.00-06, М 010.000.00-07.

1.1.6.2 Упаковка прибора и технической документации обеспечивает сохранность   их товарного вида.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

2.1.2 В процессе эксплуатации прибора должны выполняться следующие требования:

- правильное включение и выключение;

- выполнение профилактических работ.

2.1.3 После длительного хранения в условиях низких температур (до минус 5ºС) и повышенной влажности  прибор  перед включением следует выдержать при нормальных условиях в течении 12 ч.

2.1.4 После транспортирования или хранения при отрицательных температурах прибор необходимо выдержать при положительной температуре в течение часа, после чего произвести включение и продувку, выполнив операции по п.2.3.1.

2.2 Подготовка прибора к использованию

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 К работе с прибором допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством  по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2.2.1.2 Приступать к устранению  неисправности в приборе  следует после отключения прибора от электросети.

Работать необходимо исправными инструментом и измерительными приборами.

2.2.2  Указания по включению и опробованию прибора

2.2.2.1 Откpыть  отсек  для  бумаги встpоенного печатающего устpойства, проверить наличие бумаги для печати. Пpи ее отсутствии вставить  новый  pулон  бумаги,  запpавив  в соответствии с приложением А настоящего руководства.

2.2.2.2 Извлечь измерительный блок из футляра, удалить наклейку с отверстия для установки мундштука. Включить измерительный блок долгим (более 2 секунд) нажатием кнопки ВКЛ на передней панели измерительного блока.

На индикаторе измерительного блока появится сообщение:

2.2.2.3 При достижении необходимой температуры на индикаторе появится сообщение:

2.2.2.4 Извлечь мундштук из полиэтиленового пакета и  установить его  в гнездо измерительного блока. Внимание: Допускается повторное использование мундштуков после обработки по методике Приложения Г.

2.3 Использование прибора

Внимание! При необходимости проведения анализа окружающего воздуха на содержание алкоголя следует выполнить операции по п.2.3.8.

2.3.1 Нажать  кнопку СТАРТ и на экране появится сообщение:

В нижней строке индикатора – «прогресс – индикатор» времени подготовки.

По  окончании подготовки  на  индикаторе в верхней строке появится сообщение:

Если в течение 60 секунд не будет сделан выдох в прибор, на индикаторе появится сообщение

В нижней строке индикатора – «прогресс – индикатор» времени продувки. После чего прибор перейдет в режим измерения по             п.п 2.2.2.3

2.3.2 Для проведения анализа пациент должен сделать глубокий вдох  и выдохнуть, не прерываясь, воздух из легких в прибор. Во время выдоха прибор будет подавать непрерывный звуковой сигнал в течение 6 секунд. В нижней строке индикатора – «прогресс – индикатор» времени выдоха. По окончании   звукового сигнала пациент должен прекратить выдох.

По  окончании измерения на  индикаторе  появится  результат измерения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе:

где  "Х,ХХХ МГ/Л"   –  измеренное значение концентрации   алко-

голя в выдохе пациента (в мг/л),

"Х,хх 0/00" – значение, соответствующее концентрации этанола в крови, в промилле, рассчитанное из соотношения: 1 промилле = 0,500 мг/л.

Для проведения следующего измерения нажать кнопку СТАРТ и  на индикаторе измерительного блока в верхней строке появится  сообщение:

В нижней строке индикатора – «прогресс – индикатор» времени продувки.  Далее действия по п.п. 2.2.2.3 – 2.3.2

Если пациент во время звукового сигнала  прервал дыхание или же продолжительность выдоха составила меньше отмеченного промежутка времени (6 секунд), прибор подает прерывистый звуковой сигнал и на индикаторе поочередно появляются  сообщения:

и

где  "Х,ХХХ МГ/Л"   –  измеренное значение концентрации   алкоголя в выдохе пациента (в мг/л),

"Х,хх 0/00" – значение, соответствующее концентрации этанола в крови, в промилле, рассчитанное из соотношения:

1 промилле = 0,500 мг/л.

Информация о прерывании выдоха пациентом отображается в протоколе.

При этом, несмотря на неправильный выдох, прибор выполняет измерение концентрации алкоголя в выдохе пациента.

Для продолжения работы нажать кнопку СТАРТ. После этого на индикаторе измерительного блока в верхней строке появится  сообщение:

В нижней строке индикатора – «прогресс – индикатор» времени продувки.   Прибор  снова выйдет в начало измерения и на индикаторе  появится сообщение:

2.3.3  Печать результата измерения

Печать возможна по окончании расчета, когда на индикатор выведен результат измерения.

Внимание: Строго соблюдайте порядок подключения прибора при распечатке протокола измерений!!

Для распечатки протокола измерения необходимо собрать схему подключения в соответствии с рис.3, 3а или с рис.4, 4а:

- подключить кабель связи из комплекта поставки к принтеру, и только затем подключить другой конец кабеля связи к приборному блоку;

Внимание! В целях экономии зарядки аккумулятора прибора необходимо подключить приборный блок к внешней сети с помощью блока питания или с помощью кабеля питания (адаптер прикуривателя) к бортовой сети автомобиля.

Внимание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ПРИБОР ПОДКЛЮЧЕНННЫМ К БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ПРИСМОТРА!

Рисунок 3 – Схема подключения измерительного блока для распечатки протокола измерения при питании от зарядного устройства

для прибора М 010.000.00-06

Рисунок 3а – Схема подключения измерительного блока для распечатки протокола измерения при питании от зарядного устройства

для прибора М 010.000.00-07

Рисунок 4 – Схема подключения измерительного блока для распечатки протокола измерения при питании от бортовой сети автомобиля

через адаптер прикуривателя для прибора М 010.000.00-06

Рисунок 4а – Схема подключения измерительного блока для распечатки протокола измерения при питании от бортовой сети автомобиля через адаптер прикуривателя для М 010.000.00-07

Для вывода результатов измерения на принтер нажать кнопку ПЕЧАТЬ на измерительном блоке.

Печатающее устройство напечатает протокол измерения в следующем виде (пример):

…………………………………

АКПЭ–01М               N 0000

Поверен          13.03.2009г.

…………………………………

Дата:                   17.05.2009

Время:                         10:05

Алкоголь в воздухе:

0,000 мг/л

Обследуемый:

Ф………………………………

И………………………………

О………………………………

Алкоголь в выдохе

обследуемого:

0,000 мг/л

0,00 promille

Выдох прерван!

Подпись.…………………….

Подпись

Оператора…………………..

………………………………..

2.3.4  Коррекция даты и времени и скорости хода

Коррекция даты и времени производится, когда на индикаторе присутствуют сообщения:

или

Для коррекции текущего времени  нажать кнопку РЕЖИМ и, удерживая ее, нажать кнопку СТАРТ. При этом показания  "ГОДА"  начнут мигать.  Кратковременно нажимая  кнопку  РЕЖИМ или СТАРТ установить необходимое значение "ГОДА". Нажать  кнопку  ПЕЧАТЬ. При этом показания  "ГОДА"  перестанут  мигать,  а начнут мигать показания  "МЕСЯЦА".  Таким  же  образом,  используя кнопку РЕЖИМ ИЛИ СТАРТ, устанавливают  показания "ЧИСЛА" .  Аналогично установить значения  "ЧАСОВ", "МИНУТ".

После этого прибор предлагает корректировку скорости хода часов – на сколько секунд часы должны идти быстрее (положительная величина) или медленнее (отрицательная величина) и на экране появится сообщение:

Нажимая кнопку СТАРТ значение будет уменьшаться, а нажимая кнопку РЕЖИМ - увеличиваться.

Ввод откорректированного значения в память прибора и переход к коррекции следующего значения производится кнопкой ПЕЧАТЬ.

2.3.5  Просмотр результатов измерения

В памяти прибора сохраняются результаты предыдущих 4000 измерений с привязкой к дате и времени измерения. Самые новые результаты будут записываться поверх самых старых.

а) Просмотр результатов возможен, когда на индикаторе присутствуют сообщения:

или

б) Нажать кнопку ПЕЧАТЬ и, удерживая ее, нажать кнопку РЕЖИМ, и на индикаторе прибора появится меню:

Кнопками СТАРТ и РЕЖИМ выбрать необходимый режим и нажать кнопку ПЕЧАТЬ для подтверждения.

в) При выборе меню Архив измерений ещё раз нажать кнопку ПЕЧАТЬ и на индикаторе прибора появится сообщение с результатами последнего проведенного измерения:

Для того чтобы просмотреть более ранние результаты измерений нужно нажать кнопку СТАРТ. Ориентируясь по дате и времени измерения можно найти нужный вам результат.

Для того чтобы вернуться к более поздним, по сравнению с отображаемыми, записям, нужно нажать кнопку РЕЖИМ.

Если на индикаторе появляется сообщение:

это значит, что прибор просматривает область памяти, еще не заполненную результатами. Такое возможно у новых приборов, которые не выполнили более 4000 измерений.  При достижении 4000 результатов этот «эффект» пропадет.

г) При  нажатии кнопки ПЕЧАТЬ значения, отображаемые на индикаторе прибора,  выводятся на принтер. При этом протокол будет выглядеть  следующим образом:

где  ЧЧ:ММ – время проведения измерения;

ДД.ММ.ГГ – дата проведения измерения;

Х,ХХХ МГ/Л  – результат измерения, мг/л.

Для выхода из этого режима нажать одновременно кнопки СТАРТ и ПЕЧАТЬ.

2.3.6 Передача данных о результатах измерений в персональный компьютер (опция)

Прибор может передавать в персональный компьютер результаты каждого проведенного измерения при подключении к СОМ-порту компьютера, а также результаты предыдущих измерений из фискальной памяти (до 4000 результатов). Связь прибора с персональным компьютером производится по RS-232 (или через переходник USB-RS232).

.

Передачи данных в ПК возможна когда  на индикаторе прибора сообщение:

или

Подключить кабель связи с ПЭВМ  к разъему 9 рис.1.

Передача массива  происходит автоматически по программе в ПК  и продолжается в течение 1,5-2 минут.

Руководство пользователя приведено в приложении Д.

2.3.7 Экспресс-анализ с принудительным отбором пробы воздуха по короткому выдоху

Для быстрого контроля трезвости предусмотрен режим экспресс-анализа.

а) Переключение прибора в режим экспресс-анализа возможно, когда на индикаторе присутствует сообщение:

б) Нажать кнопку ПЕЧАТЬ и, удерживая ее, нажать кнопку РЕЖИМ. На индикаторе прибора появится  сообщение:

Кнопками СТАРТ и РЕЖИМ выбрать режим Экпресс-анализ и нажать кнопку ПЕЧАТЬ для подтверждения.

Прибор производит короткую продувку кюветы, и на индикаторе появляется сообщение:

в) Нажать кнопку СТАРТ и удерживать ее. При этом прибор включает компрессор для принудительного отбора пробы воздуха в течение 3 секунд, для этого необходимо приблизить воронку для бесконтактного экспресс-анализа ко рту пациента. Если кнопка СТАРТ не будет нажата, то через 20 секунд прибор делает сброс и возвращается в начало измерения.

Примечание – Для экспресс-анализа вместо мундштука используется воронка из комплекта поставки (см. рис. 5).

Рисунок 5 – Приборный блок с воронкой для бесконтактного экспресс-анализа

После отбора и измерения на индикаторе появляется измеренное значение концентрации алкоголя в пробе воздуха:

где  "Х,ХХХ МГ/Л"   –  измеренное значение концентрации   алкоголя в выдохе пациента (в мг/л),

"Х,хх 0/00" – значение, соответствующее концентрации этанола в крови, в промилле, рассчитанное из соотношения:

1 промилле = 0,500 мг/л.

2.3.8 Определение алкоголя в окружающем воздухе.

При необходимости проведения анализа окружающего воздуха на содержание алкоголя выполнить следующие операции:

1) Установить в гнездо для установки мундштука фильтр из комплекта поставки (рис. 6).

Рисунок 6 – Установка фильтра

2) Выполнить операции по п. 2.3.7 а)-в).

3) Извлечь фильтр из гнезда для установки мундштука.

4) Нажать кнопку СТАРТ и удерживать ее. При этом прибор включает компрессор для принудительного отбора пробы окружающего воздуха .

Затем на  индикаторе  появится  результат измерения содержания алкоголя в окружающем воздухе:

где  "Х,ХХХ МГ/Л"   –  измеренное значение концентрации   алкоголя в окружающем воздухе (в мг/л),

"Х,хх 0/00" – значение, соответствующее концентрации этанола в крови, в промилле, рассчитанное из соотношения:

1 промилле = 0,500 мг/л.

При превышении допустимого порога (0,050 мг/л) необходимо проветрить помещение.

2.3.9 Выключение прибора

Перед выключением прибора следует очистить кювету от остатков  выдыхаемого  воздуха  последнего анализа. Для этого необходимо нажать кнопку СТАРТ и дождаться выключения  компрессора. После этого выключить прибор долгим (более 2 секунд) нажатием кнопки ВКЛ.

2.4 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

В приборе предусмотрена функция просмотра уровня заряда аккумулятора, переход к этой функции осуществляется,  когда на индикаторе присутствуют сообщения:

или

После чего нажать кнопку РЕЖИМ и, удерживая ее, нажать кнопку ПЕЧАТЬ, на индикаторе появиться сообщение:

В нижней строке индикатора – «прогресс – индикатор» соответствующий уровню заряда аккумулятора.

2.4.1 Для зарядки аккумуляторной батареи  от сети 220В подключите измерительный блок к блоку питания из комплекта поставки, а блок питания к сети 220В.

2.4.2 Для зарядки аккумуляторной батареи  от бортовой сети автомобиля подключите измерительный блок к адаптеру прикуривателя, после чего подключить к бортовой сети автомобиля

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ПРИБОР ПОДКЛЮЧЕНННЫМ К БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ПРИСМОТРА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать прибор от бортовой сети автомобиля с неисправным регулятором напряжения и использовать для зарядки прикуриватели в автомобилях, где напряжение аккумулятора > 14.6V. Зарядку производить только от адаптера бортовой сети, входящем в комплект поставки

Допускается работа с прибором  в процессе зарядки аккумуляторной батареи. При этом время зарядки увеличивается.

При зарядке прибора на боковой панели постоянно включен индикатор заряда, по окончании зарядки индикатор гаснет.

Примечание - при заряде аккумулятора светодиод индикации заряда может гореть непрерывно или мигать, в зависимости от уровня заряда аккумулятора" (обычно при зарядке от прикуривателя сильно разряженого аккумулятора светодиод индикации заряда мигает) Это штатный режим.

2.5 ПОВЕРКА ПРИБОРА

2.5.1 Поверка прибора производится по "Методике  поверки анализатора концентрации паров этанола АКПЭ-01 ЭЛС 002.00.00.00.00 МП" (Приложение Б).

2.5.2 Периодичность поверки прибора в эксплуатации 1 год.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание прибора

3.1.1 Меры безопасности

3.1.1.1 К работе с прибором допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством  по эксплуатации.

3.1.2  Порядок технического обслуживания

3.1.2.1 При  проверке  основных  параметров, настройке и ремонте прибора необходимо  соблюдать требования и  методы защиты от  статического  электричества.

Обслуживающий  персонал  должен иметь  верхнюю  спецодежду  из  малоэлектризирующейся   безвоpсовой ткани. На  рабочем месте  электропроводящие части  измерительного оборудования должны быть заземлены.  Все работы на платах  должны выполняться с ручным  браслетом, подключенным к  заземляющей шине через  резистор    сопротивлением 1МОм  посредством  гибкого экранированного проводника.

Монтажные работы должны  производиться паяльником с заземленным жалом.

Все инструменты, используемые при работе,  должны  находиться   на  металлическом  листе, заземленном через сопротивление 1МОм.

3.1.2.2 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяется состояние:

- корпуса прибора;

- пробоотборника;

- отсека для бумаги печатающего устройства.

3.1.2.3 Зарядка аккумуляторной батареи

Зарядку аккумуляторной батареи необходимо проводить через каждые 8 ч работы.

3.2 Текущий ремонт

3.2.1 Характерные неисправности и методы их устранения  приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Внешние проявления неисправности | Вероятная причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении кнопки ВКЛ нет сообщений на индикаторе прибора | Разряжена аккумуляторная батарея | Зарядить аккумуляторную батарею |

## 4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Условия   хранения   прибора     должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69 с ограничением по воздействию пониженной температуры до минус 5ºС.

4.2 Консервация прибора  производится по  ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-I, вариант ВЗ-10.

4.3 Срок хранения без  переконсервации  6  месяцев.  По окончании  срока  хранения  изделие  подлежит  переконсервации.

4.4 Вариант упаковки ВУ-IIIА по ГОСТ 23216-78.

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Приборы допускают транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии требованиями   ГОСТ Р 50444.

5.2 Условия транспортирования прибора  соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 с ограничением по воздействию пониженной температуры до минус 5ºС в части воздействия внешней среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

1 ПОДГОТОВКА ПРИНТЕРА К РАБОТЕ

1.1  В принтере используется   термохимическая бумага   (аналогично той, что используется для факса) шириной не более 58 мм.

Для заправки бумаги в головку принтера, необходимо  поднять планку-рычаг (1) как указано на рисунке 7.

После этого уложить свободный конец бумаги на головку принтера. Вставить планку-рычаг с валиком (2) на место, для чего необходимо лёгким нажатием установить его в пазы до щелчка.

Бумага должна заправляться чувствительной стороной к  термоэлементам.

Во избежание "зажёвывания" и измятия бумаги следите, чтобы бумага поступала на головку принтера равномерно по всей ширине.

1 – Планка-рычаг; 2 – Валик; 3 – Термоэлемент

Рисунок 7 – Внешний вид принтера

2 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ ПРИНТЕРА

2.1 При снижении качества печати необходимо протереть термоэлементы головки принтера ватным тампоном, смоченном в эфире или в изопропиловом спирте. Для этого  выключите питание, подождите некоторое время до полного остывания термоэлементов, извлеките валик и протрите термоэлементы. Дайте эфиру (спирту) высохнуть. Заправьте бумагу, включите питание - принтер готов к работе.

Внимание: Категорически запрещается обслуживание принтера до полного остывания термоэлементов, иначе это может привести к порче термоэлементов и травмированию персонала.

Оберегайте принтер и термобумагу от попадания на них влаги и пыли!

Приложение Б

(обязательное)

Научно-производственная фирма

"МЕТА"

АНАЛИЗАТОРЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ ЭТАНОЛА

### АКПЭ-01

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

ЭЛС 002. 00. 00. 00.00 МП

Государственная система единства измерений

Настоящая  методика   распространяется   на   анализаторы концентрации паров  этанола  АКПЭ-01  и  устанавливает  методы  и средства  их   первичной   и   периодической   поверок.   Поверке подвергаются анализаторы АКПЭ-01, находящиеся в эксплуатации,  на хранении и выпускаемые из производства и ремонта.

1 Периодичность обязательной Государственной поверки  не реже одного раза за 12 месяцев.

2 Операции поверки

При  проведении  поверки  должны  производиться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | Наименование операции | Проведение операции при |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | 6.1 | + | + |
| 2 Опробование | 6.2 | + | + |
| 3 Определение основной погрешности анализатора АКПЭ-01 | 6.3 | + | + |

3 Средства поверки

При проведении поверки применяются средства, указанные  в таблице    2.    Допускается    применение    других  аналогичных измерительных приборов, обеспечивающих измерение  соответствующих параметров с требуемой точностью.

Таблица 2

| Наименование образцового средства измерения или вспомогательного средства поверки | Номер документа, регламентирующего технические требования | Характеристика образцового средства измерения или вспомогательного средства поверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Генератор спирто-воздушных смесей “ГСВС-МЕТА” | ТУ 4381-015-21298618-2003 | Концентрация паров этанола в паровоздушной смеси от 100 до 1500 мкг/л Основная погрешность не более ±5% |

4 Условия поверки

4.1 Поверка прибора производится при нормальных условиях по ГОСТ Р 50444.

- окружающая температура, °С                                         20(5

- относительная  влажность при  температуре

воздуха 20(5°С,%                                                           60(15

- атмосферное давление, кПа                                      101,3(4

- отклонение напряжения питания от номинального

значения, %                                                                        (10

- допустимая концентрация паров этанола

в окружающем воздухе, мг/л                                          0,010

5 Подготовка к поверке

5.1  Перед  проведением  операции   поверки   необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации М 002.000.00 РЭ,                  М 202.000.00РЭ, М 010.000.00 РЭ.

5.2  Подготовить  прибор  к  работе  в  соответствии   с разделом п.2.2.2 "Указания по включению и опробованию прибора" руководств по эксплуатации М 002.000.00 РЭ, М 202.000.00РЭ, М 010.000.00 РЭ.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр.

При внешнем  осмотре устанавливается  соответствие прибора требованиям руководств по эксплуатации М 002.000.00 РЭ,                  М 202.000.00 РЭ, М 010.000.00 РЭ.

- отсутствие видимых нарушений покрытий;

- наличие и качество надписей;

- соответствие комплектности прибора, указанной в паспорте;

- соответствие номера прибора, указанного в паспорте.

6.2 Опробование

Опробование работы прибора производится  для  оценки  его исправности   в следующей последовательности:

а)   проверить   работоспособность   в   режиме   анализа окружающего воздуха по п.п.2.3.1-2.3.3 руководств по эксплуатации             М 002.000.00 РЭ, М 202.000.00 РЭ;

б)   проверить   работоспособность   в   режиме   анализа выдыхаемого воздуха по п.п.2.3.4-2.3.8 руководств по эксплуатации                 М 002.000.00 РЭ, М 202.000.00 РЭ, по п.п.2.3.1-2.3.2 руководства по эксплуатации М 010.000.00 РЭ.

6.3 Определение основной погрешности

Основную погрешность определяют в трех  точках  диапазона измерений в пределах от 0,100 до 0,200 мг/л, от 0,500 до 0,700 мг/л, от  1,300 до 1,500 мг/л соответственно.

Основную    погрешность    определяют     в     следующей последовательности:

- подключить пробоотборную  трубку  прибора  к  выходному штуцеру   генератора   ГСВС-МЕТА,   подготовленного к  работе   в соответствии    с   руководством   по   эксплуатации    ГСВС-МЕТА;

-   переключить   дозатор    генератора    в    положение соответствующее  генерируемой  концентрации   паров   этанола   и подготовить  поверочную  или из пяти измерений спирто-воздушную  смесь  в  соответствии  с указаниями   руководства   по   эксплуатации    ГСВС-МЕТА  М 015.000.00 РЭ;

- подать поверочную спирто-воздушную смесь из генератора  в  прибор  после появления сообщения "Выдыхайте";

- снять показания прибора;

- повторить операции пять раз;

- переключить   дозатор   генератора    в    положение, соответствующее  следующему  значению  концентрации   этанола   в спирто-воздушной смеси и повторить цикл из пяти измерений.

Основную абсолютную погрешность для диапазона от 0 до 0,200 мг/л определяют по формуле:

(0   абс = |Х - Хi|,

Основную относительную погрешность для диапазона от 0,200 до 1,500 мг/л определяют по формуле:

|Х - Хi|

(0   отн = ---------- х 100 %

Х

где Хi - результат измерения концентрации паров этанола в поверочной  смеси  генератора  с  максимальным   отклонением   от действительного значения концентрации этанола в смеси;

Х - действительное значение концентрации паров этанола  в поверочной смеси.

6.4    Основная    абсолютная   погрешность   в   диапазоне   от   0  до 0,200 мг/л не должна превышать значения (0,020 мг/л.

Основная относительная погрешность в диапазоне от 0,200  до 1,500 мг/л не должна превышать (10%.

6.5  Оформление   результатов   поверки

6.5.1  Положительные  результаты   поверки   оформляются записью в паспорте прибора "Таблица  поверки"  (Приложение  1)  с нанесением    оттиска,    поверительного    клейма,    установкой пломбы, исключающей возможность свободного доступа внутрь прибора или  выдачей "Свидетельства о поверке".

6.5.2 При отрицательных результатах поверки, поверителем гасится в паспорте  на  прибор  оттиск  поверительного  клейма  и делается  соответствующая  запись  в  паспорте  или  выписывается "Извещение о непригодности к применению".

Приложение В

(справочное)

АЛКОГОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ

Выпитые алкогольные напитки поглощаются стенками желудка, и алкоголь поступает в  кровеносную систему человека. Часть алкоголя поглощается слизистой  оболочкой рта, поэтому уже через несколько минут алкоголь обнаруживается в крови и, соответственно, в выдыхаемом воздухе. Быстрее всего усваиваются некрепкие алкогольные напитки (пиво, вино, коктейль, джин с тоником). Крепкие напитки (водка, виски, коньяк) могут блокировать клапан желудка и задерживать поступление алкоголя в кровь на 20-30 минут.  Принимаемая с алкоголем пища или заполненный желудок могут затянуть процесс поступления алкоголя из желудка в кровь, но через 30-60 минут концентрация алкоголя достигает установившегося значения. Кровь разносит алкоголь по всему организму и, прежде всего, поступает в мозг, замедляя его нормальные процессы.

Процесс удаления алкоголя из организма происходит с определенной скоростью. В  среднем за час концентрация алкоголя в крови падает на 0,1-0,2 промилле или по концентрации в выдыхаемом воздухе на               0,050-0,100 мг/л за час.

Концентрация алкоголя в крови определяется количеством употребленных напитков и весом человека. Чем больше вес человека, тем меньше концентрация алкоголя в организме. Соотношение веса человека, количества доз напитка и концентрация алкоголя в крови приведено в таблице 1.

Следует знать, что в организме человека может содержаться эндогенный, естественный алкоголь, количество которого может отображаться на индикаторе измерительного прибора. Установлено, что нормальный уровень содержания эндогенного алкоголя не превышает 0,02-0,07 промилле или 0,010-0,035 мг/л.

Таблица № 1

| Вес тела, кг | Концентрация этанола в выдыхаемом воздухе в зависимости от количества принятых доз, мг/л |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 0,154 | 0,308 | 0,462 | 0,616 | 0,770 | 0,924 | 1,078 | 1,298 |
| 65 | 0,132 | 0,264 | 0,396 | 0,528 | 0,660 | 0,792 | 0,924 | 1,056 |
| 70 | 0,110 | 0,231 | 0,341 | 0,462 | 0,572 | 0,693 | 0,803 | 0,902 |
| 80 | 0,099 | 0,198 | 0,308 | 0,407 | 0,506 | 0,616 | 0,715 | 0,825 |
| 90 | 0,088 | 0,187 | 0,275 | 0,363 | 0,462 | 0,550 | 0,649 | 0,737 |
| 100 | 0,077 | 0,165 | 0,253 | 0,330 | 0,418 | 0,495 | 0,583 | 0,671 |

Одна доза алкоголя соответствует 1 банке пива 0,33 л,  рюмке водки, виски (30-40 мл) или половине стакана вина  (100 мл).

Примечание – 1 промилле = 0,500 мг/л.

Приложение Г

Методические указания

по дезинфекции мундштуков

Приготовить растворы для дезинфекции:

– 3% раствор хлорамина Б в воде (3 г порошка на 100 мл воды);

– 1,7% раствор перекиси водорода (пергидроль) в воде;

– 0,5 % раствор СМС (синтетическое моющее средство) в воде (0,5 г СМС на 100 мл воды).

1) В случае применения пергидроля в твердом виде (таблетки) для приготовления раствора взять навеску 17 г и растворить в 1 л воды; при использовании 3% водного раствора – на каждые 12 мл 3% раствора добавить 13 мл воды.

Растворы перекиси водорода и СМС смешать.

2)  Обработать все использованные мундштуки в растворе хлорамина Б путем погружения их в раствор, выдержать в течение 1 часа, при этом периодически раствор с изделиями перемешивать.

3)  Извлечь мундштуки из раствора хлорамина Б, дать стечь  остаткам  раствора и погрузить в смесь растворов перекиси водорода и СМС, предварительно подогрев смесь до 35-40°С, выдержать в этом растворе изделия в течение 30 мин.

4)  Извлечь изделия из раствора, промыть под проточной теплой, затем холодной водой до полного удаления дезинфицирующих растворов.

5)   Сушить мундштуки на воздухе до полного испарения воды или обдуть их сжатым воздухом, не содержащим влаги и масла.

Примечание - указанные выше растворы использовать однократно.

# приложение Д

# Научно-производственная фирма "Мета"

Программное обеспечение

«АКПЭ»

Руководство пользователя

Жигулевск, 2009

Назначение программного обеспечения

ПО предназначено для автоматизации проведения измерений содержания алкоголя в выдохе с помощью приборов АКПЭ-01 разработки ЗАО НПФ «МЕТА», хранения и анализа полученных данных.

Функциональность

ПО позволяет вести журнал измерений, содержащий следующую информацию:

- дата, время измерения;

- Ф.И.О. обследуемого;

- количество алкоголя в выдохе;

- заводской номер прибора.

Доступна функция печати журнала.

При наличии стандартных устройств видеозахвата возможна фиксация изображения с камеры, сохранение его в формате JPEG и привязка к проведённому измерению.

Системные требования

Операционная система: Microsoft Windows XP

Разрешение экрана: не ниже 800х600

Дополнительное ПО: Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8

Jet 4.0 service pack (если win98 или ниже)

Описание файла конфигурации (AKPE.ini)

Описание структуры AKPE.ini приведено в таблице 1

Таблица 1

| Группа | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| Method | Video | режим работы с видео регистрацией (0 - без видео регистрации, 1 - с видео регистрацией) |
| Method | Operator | содержит имя последнего оператора работавшего с программой |
| Method | Norma | максимально допустимое содержание алкоголя в выдохе (мг/литр), влияет на отображение записей в журнале |
| Method | AKPENet | режим работы с АКПЭ (0 - не сетевой АКПЭ, 1 - сетевой АКПЭ) |
| Method | TableJpegQuality | Качество сохраняемых изображений (1 – 90%, 2 – 75%, 3 – 65%, 4 – 40%, 5 – 30% от оригинала). Влияет на размер сохраненных фотографий и как следствие на качество, в пределах тонких различий. |
| info | Version | Сохраняется версия основной программы |

База данных

База данных программы имеет формат dBase IV. Состоит из одной таблицы base.dbf, структура которой  приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Field name | Type | Size | Dec | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | N | 10 | 0 | идентификатор записи |
| PRIBOR | N | 4 | 0 | заводской номер прибора |
| DATA | С | 19 |  | метка даты и времени измерения, "yyyy.mm.dd hh:nn:ss" |
| FAM | С | 20 |  | фамилия обследуемого |
| NAME | С | 15 |  | имя обследуемого |
| PAT | с | 20 |  | отчество обследуемого |
| IZM | N | 8 | 0 | измерение (мг/литр) |
| STAT | С | 1 |  | статус выдоха (1 - нормальный, 0 - прерванный) |
| OPER | с | 20 |  | фамилия и инициалы оператора |

Структура каталога программы

Структура каталога программы приведена в таблице 3

Таблица 3

| Файл | Описание |
| --- | --- |
| АКРЕ.ехе | файл запуска основной программы |
| АКРЕМаn.ехе | АКПЭ-сервер (работа с несетевым АКПЭ) |
| AKPENetMan.exe | АКПЭ-сервер (работа с сетевыми АКПЭ) |
| mipc.dll | DLL межпроцессорного коммуникатора между приложением и АКПЭ-сервером |
| protocol.dll | протокол общения АКПЭ-сервера с прибором |
| akpeman.ini | хранит в себе настройки АКПЭ-сервера |
| akpe.ini | хранит в себе настройки программы |
| connect. udl | конфигурационный файл работы с базой данных |
| no_photo.jpg | рисунок выводимый при отсутствии сохраненной фотографии |
| DATABASE\ | папка базы данных |
| PHOTOS\ | папка фотографий |
| REPORTS\ | папка шаблонов отчетов |

Краткое руководство пользователя

1 Для установки программного обеспечения АКПЭ запустите установочный файл setup_v0.1.1.1.exe, находящийся на диске (из комплекта поставки)  и следуйте инструкциям Мастера установки.

Рисунок 1 -  Окно установки программы

Следуя инструкциям, программа автоматически установится в папку C:\Program Files\META\AKPE и создаст ярлык «АКПЭ» в меню пуск.

Примечание -  Если установка производится на Операционную систему Windows 98, рекомендуется установить jet40sp8_9xnt.exe   и   mdac_typ.exe, они располагаются в каталоге MSJet.

2 Программу можно запустить по значку на рабочем столе либо выбрав её в меню «Пуск → Все программы → АКПЭ».

Вход в программу осуществляется через процедуру ввода имени нового оператора или выбора оператора из раскрывающегося списка.

Рисунок 2 -  Окно выбора оператора

3 После выбора оператора на экране появляется основное окно программы «Журнал измерений».

Если не было произведено ни одного измерения, то журнал пуст.

Рисунок 3 -  Окно Журнал измерений (основная программа)

4 Подключите прибор к ПК;

Примечание - При первом запуске программы в специальном окне «Управление работой с АКПЭ» (менеджер работы с прибором) (Рис. 2) может быть  запрошен номер COM порта, к которому подключен прибор. Необходимо выбрать его из выпадающего списка и нажать кнопку «применить», после чего закрыть данное окно.

Рисунок 4 - Окно Управление работой с АКПЭ

Сервер работы с прибором является промежуточным звеном между основной программой и прибором. После запуска он располагается в системном трее (рядом с часами) и обозначается значком  (с разной цветовой окраской, зависящей от состояния сервера):

| зеленый значок |  | ожидание данных от прибора |
| --- | --- | --- |
| красный значок |  | нештатная ситуация |
| серый значок |  | работа с прибором остановлена |

Открыть окно менеджера  можно двойным щелчком мыши по значку в системном трее, либо нажать правой кнопкой мыши по значку и выбрать пункт "Настроить".

Работу сервера можно принудительно остановить, выбрав в этом же меню пункт «Выход», при этом сервер закроется. Следует учесть что сервер запускается только по команде программы, при её запуске и его не удастся запустить вручную.

Окно менеджера можно открыть из основной программы следуя пунктам меню "Опции->Показать менеджера прибора".

Менять номер COM-порта можно в самом менеджере или из основной программы, открыв настройки программы и следуя пунктам "Опции->Настройка".

После выбора COM-порта, к которому подключён прибор, на нижней строке окна «Журнал измерений» надпись «Подключение к серверу» должна смениться на надпись «Опрос приборов», после чего можно начинать работу с программой.

После определения прибора, откроется окно менеджера «Управление работой с АКПЭ».

Рисунок 5 -  Окно менеджера АКПЭ

При работе с прибором в окне «Управление работой с АКПЭ» отображаются разного рода сообщения. Сообщения появляются не сразу, это связано с повышением устойчивости связи, задержка не более 10 секунд.

Расшифровка сообщений в окне «Управление работой АКПЭ» следующая:

[ Connect port COMх - OK.] - означает что менеджер получил доступ к COM-порту и открыл его.

[Обнаружен прибор АКПЭ !]  - означает что подключен прибор АКПЭ нового типа с общением по спец. протоколу. Это определяется путём посылки прибору сообщения, на которое он должен ответить. Если ответ не последовал - программа считает что к порту подключён обычный АКПЭ, и вместо этих двух сообщений вы увидете лишь одно:

[Connect port COMх — OK.], а также ничего больше выводится не будет.

[Дата последнего измерения: д.мм.гггг ч:мм:сс] - дата последнего измерения сохранённая в приборе (Внимание. Дата в приборе устанавливается оператором при настройке).

[Загрузка констант АКПЭ]   - говорит о загрузке дополнительной информации о приборе.

[Версия ПО прибора : Х,ХХ] - показывает версию ПО(Программного Обеспечения) прибора. Если ПО не соответствует требуемой версии (ниже требуемой версии), которая используется при работе с программой, будет надпись вида: [Предупреждение! Версия ПО прибора (Х,ХХ) - не имеет некоторых функций, возможна некорректная работа! Пожалуйста обновите ПО прибора!], а также высветится системное сообщение. Это говорит о необходимости обновить ПО прибора.

[Прибор готов к работе!] - Если появилась эта надпись значит все критически важные этапы инициализации прошли.

По нажатию на кнопку «очистить» журнал событий очищается.

По нажатию на кнопку «применить» выбирается COM-порт, определяется прибор. Если сменить порт в этом окне, после чего применить настройки, то порт автоматически сменится и в настройках основной программы.

5 Работа с базой данных

Главное окно программы содержит журнал получаемых измерений от прибора АКПЭ и меню, обеспечивающее ввод и изменение данных базы.

Рисунок 6 -  Главное окно программы

Полученные новые данные заносятся в журнал измерений. Измерения, превышающие норму содержания алкоголя, выделяются в журнале красным цветом. Измерения, полученные при прерванном выдохе, помечаются символами «(!)».

Основное окно программы можно делится функционально на 5 основных частей:

5.1 Строка с пунктами меню

5.1.1 Пункты меню «Редактирование» и «Вид» дублируют содержание «Функциональные кнопки», поэтому будут рассмотрены в разделе «Функциональные кнопки».

5.1.2 Если выбрать пункт меню «Печать» на экране отобразится окно печати журнала измерений, с учётом фильтра.

Рисунок 7 -  Окно Печать

Если в этом окне нажать кнопку «Печать» то откроется меню настройки печати, где можно выбрать принтер и произвести стандартные настройки, после чего распечатать журнал.

5.1.3 В пункте меню «Опции» имеются два подпункта, это «Настройка» и «Показать менеджера прибора».

Подпункт «Показать менеджера прибора» приводит к появлению на экране окна менеджера прибора.

Подпункт «Настройка» позволяет изменять несколько параметров, его  окно выглядит следующем образом:

Рисунок 8 -  Окно Настройка

1) Включение/отключение видеорежима - захват изображения с видео-камеры и сохранение его вместе с записью измерения;

2) Качество фотографий - позволяет менять качество сохраняемых фотографий и позволяет влиять на объём базы фотографий. При большом количестве записей в базе данных (далее по тексту-БД) с сохранёнными фотографиями её объём возрастает. В случае, если объём доступной памяти на диске становится очень мал, и нет возможности его нарастить, но необходимо производить измерения с фиксацией фотографией, то возможно уменьшить качество сохраняемых изображений, это позволит записать на диск до 2х раз больше фотографий.

ВНИМАНИЕ!  Качество  рекомендуется изменять только в случае нехватки места на диске.

3) Норма алкоголя в выдохе позволяет устанавливать пороговоезначение алкоголя в мг/л, при превышении  которого запись в базе помечается красным цветом. Эта настройка влияет только на отображение в окне программы и не сохраняется в БД.

4) Используемый COM-порт – позволяет выбрать порт связи с прибором, при этом ,при изменении порта, данные о порте изменяются и  в настройках менеджера прибора.

После нажатия "ОК" происходит следующая цепочка событий: настройки применяются, затем снова выбирается и переинициализируется  COM-порт и  определяется тип прибора.

При этом надпись в строке состояния работы программы  в окне «Журнал измерений» должна сменится с надписи «Подключение к серверу» на надпись «Опрос приборов».

5.1.4 Во время работы программы можно сменить оператора, для этого выберите пункт  меню «Смена оператора». В открывшемся окне можно выбрать из сохранённых имён операторов, либо ввести новые данные.

Рисунок 9 -  Окно Смена оператора

5.1.5 Выбор пункта меню «Выход» альтернативен нажатию на крестик (в правом верхнем углу окна) или нажатию комбинаций клавиш «Alt+F4» , что приводит к появлению окна подтверждения закрытия приложения. После подтверждения приложение закрывается и вместе с ним завершает свою работу менеджер прибора.

5.2 Функциональные кнопки

5.2.1 Кнопки «вся база», «за сегодня», «фильтр/поиск» позволяют отобрать записи в базе на время отображения. При нажатии на кнопку «фильтр/поиск» откроется окно настроек, в котором можно настроить такие параметры фильтра, как отобрать данные «По дате», «По Фамилии», «По номеру прибора» и «По измеренной величине».

Рисунок 10 -  Окно Поиск/фильтр

5.2.2 При нажатии на кнопку «Загрузить базу» программа посылает менеджеру запрос на предоставление фискального массива (архива измерений) прибора. При этом сначала вновь инициализируется СОМ порт и определяется тип прибора.

1)  Если к ПК подключён прибор АКПЭ-01М с протоколом общения то на мониторе ПК появиться сообщение:

Рисунок 11 -  Окно Рекомендации

После нажатия кнопки «ОК»  менеджер затребует у прибора фискальный массив (архив измерений), после чего в основной программе в строке "Строка отображения режима и фильтров" слева появится индикатор прогресса получения данных, а в журнале событий менеджера АКПЭ появится надпись [Начало запроса данных...] и через несколько секунд отобразится весь архив сохранённых прибором измерений.

Рисунок 12 -  Окно Вид индикатора прогресса

Как только все данные из прибора поступят в программу, то начнётся заполнение БД и таблицы. После чего индикатор вновь исчезнет, а в журнале событий менеджера АКПЭ добавится надпись [Запрос данных завершён.].

Передачу фискального массива (архива измерений) можно осуществить сразу после включения прибора таким образом: Запустите программу АКПЭ, включите прибор, подключите его к ПК, нажмите в программе  кнопку «Загрузить базу», после загрузки архива измерений, к программе можно подключите следующий прибор.

Примечание – Во время калибровки или ввода данных с клавиатуры прибор не работает с ПК.

2)  Если к ПК подключён прибор АКПЭ без протокола общения, то после нажатия на кнопку "Загрузить базу" на экране появится сообщение:

Рисунок 13 -  Окно Рекомендации

После нажатия кнопки «ОК» и набора клавиш на приборе, в ПК передастся весь фискальный массив (архив измерений).

5.2.3 Кнопки «Следить/Не следить за новыми измерениями» позволяет включать/отключать слежение программы за новыми измерениями.   Опция доступна только для АКПЭ который использует протокол общения с ПК, на простых АКПЭ слежение включено постоянно, а кнопка не активна. В приборах АКПЭ которые используют протокол общения с ПК перед произведением измерения обязательно включить кнопку «Следить/Не следить за новыми измерениями», иначе программа не отреагирует на новое измерение и придётся загружать его вместе со всей базой.

5.2.4 Кнопки «Новая запись», «Изменить», «Удалить» предназначены для редактирования записей.

1) При нажатии на кнопку «Новая запись» откроется окно редактирования, в котором можно ввести ФИО обследуемого.

Рисунок 14 -  Окно Новая запись

Для фиксации фотографии, при работе в режиме с видео регистрацией нажать кнопку «Фиксация фотографии» (эта кнопка  расположена под фотографией) и после сохранения записи фотография будет привязана к записи.

Если произойдёт измерение, то оно автоматически будет привязано к этой записи и добавлено в базу, а последующие измерения будут просто добавляться в базу, не связываясь с этой формой. После ввода данных и регистрации измерения нажать «сохранить» для того,  чтобы привязать ФИО обследуемого к измеренной величине. Для вывода на печать карту обследования нажать кнопку «Печать».

2) При нажатии на кнопку «Изменить» откроется окно редактирования (см. рис.14), но в данном случае  поля уже заполнены сохранёнными данными обследуемого. Для того, чтобы исправить ФИО или произвести повторное измерение, нажмите на кнопку «Изменить» и повторить ввод данных , аналогично п.5.2.4 п.п 1). После внесения необходимых изменений нажмите кнопку  «Сохранить» для сохранения сделанных измерений. Для вывода на печать карты обследования нажмите кнопку «Печать» и на экране появиться окно «Печать карты обследования».

Рисунок 15 -  Окно Печать карты обследования

3) Кнопка «Удалить».

Удалять можно как одну запись так и сразу несколько. Для того чтобы удалить несколько записей выделите нужные строки таблицы используя клавиши Shift+"       " для выделения подряд идущих записей, либо Ctrl+"нажатие на левую кнопку мышью" для выделения отдельных записей. При этом выделенные записи отмечаются маркером который виден у правого края записи. После выделения нажать кнопку "Удалить" и подтвердить удаление нужного количества записей.

Рисунок 16 -  Окно Удалить одну запись

Рисунок 17 -  Окно Удалить несколько записей

5.3 Строка отображения режима и фильтров

В этой строке пишется значение текущего фильтра, который используется для отображения базы данных в таблице. Например «вся база», «за сегодня» и т.п.

5.4 Область отображения БД - таблица БД

Область отображения БД - таблица БД. Это область отображения содержимого базы данных (журнала измерений).

Открытию окна редактирования выбранной записи производят двойным нажатием на левую кнопку мыши или нажатием кнопки Enter.

5.5 Строка отображения состояния программы.

Состоит из пунктов: "Оператор", "Видеорежим", "Состояние сервера", "Количество отображённых в окне записей".

Пункт "Состояние сервера" отображает текущее состояние сервера: "Сервер отсутствует", "Подключение к серверу", "Опрос приборов", "Сервер остановлен". При переинициализации подключения и определения типа прибора надпись должна сменятся с "Подключение к серверу" на "Опрос приборов", также цвет значка сервера работы с прибором, находящийся в системном трее, сменится с серого на зелёный.

Программа может работать с прибором только когда сервер находиться в состоянии "Опрос приборов".

Примечание:  Прибор не связывается с ПК во время внутренних самонастроек: во время продувки, когда работает компрессор или при вводе данных с клавиатуры. Это нужно учитывать при получении фискального массива. После продувки или окончании ввода данных с клавиатуры прибора повторить попытку работы с прибором.

http://www.mfshop.ru/

# Text boxes

0,000                  ЧЧ:ММ

МГ/Л            ДД.ММ.ГГ

Архив измерений

Экпресс-анализ и контроль воздуха

Готов!

Жмите СТАРТ

ПРОГРЕВ

Готов!

Жмите СТАРТ

ПРОГРЕВ

0,000                  ЧЧ:ММ

МГ/Л            ДД.ММ.ГГ

БАТАРЕЯ     ХХ В

Продувка

Продувка

Нет данных!

Корр. Хода

часов  ±00000,0

Готов!

Жмите СТАРТ

Готов!

Жмите СТАРТ

Продувка

Х,ХХХ                МГ/Л

Х,хх                        0/00

Архив измерений

Экпресс-анализ и контроль воздуха

Если готовы,

жмите Старт

Готов

Жмите СТАРТ

ПРОГРЕВ

Готов!

Жмите СТАРТ

ПРОГРЕВ

Готов!

Жмите СТАРТ

Х,ХХХ                 МГ/Л

Х,хх                        0/00

Х,ХХХ                 МГ/Л

Х,хх                        0/00

Прерван

выдох

Х,ХХХ                 МГ/Л

Х,хх                         0/00

Выдыхайте

ПРОГРЕВ

Подготовка